自动试管标签机  2台  预算：3万/台，合计6万

要求：

（一）硬件部分

1、备管速度：单管打印贴标≤3.5秒，响应迅速，即贴即用，无需提前备管；

2、管仓容量：≥150支试管，管仓容量适中，满足护士站一天用量；

3、试管种类：最多可支持8种类型采血管同时上机使用；

4、装管方式：试管随用随补，装管方便，无需停机；

5、试管类型：13 *75 mm；13 *100 mm 标准真空采血管；

6、配置方式：多机并联配置，独立运行，采血工位之间互不影响；

7、防护设计：多角度悬停透明视窗，即对设备及物料形成防护，又可清晰观察试管状态；

8、结构要求：全开结构式物料通道，无隐蔽隐藏过程，流程直观，维护简单，快捷方便。

9、维护管理：全拉开抽屉式结构，更换耗材操作空间大，便于操作；

10、配管方式：嵌入式自锁拨轮试管输送结构，各通道单独电机控制，运行稳定可靠、速度快；避免夹持式机械抓取管帽方式，破坏采采血管真空气密性；

11、贴管模块：直线电机驱动，多点检测控制，架构稳定，噪音低；

12、试管识别：试管类型自动识别，可自动识别普通纸标签试管和透明标签试管；试管定位对射感应检测，避免反射传感定位受管帽颜色干扰的不确定因素；

13、智能切换：设备检测到管仓通道无管时，可自动切换到其它同类型采血管通道；

14、打印方式：采用通用规格（50*30mm）热敏标签，热敏打印；可预留无线射频（RFID）标签打印扩展功能。

15、条码类型：Code39、Code128、JA、2of5、NW-7(Codebar)等；

16、非标打印：支持打印异形体液标本容器信息条码型，条码纸尺寸（50*30mm）；

17、打印格式：标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线面、框、黑白反转、网络打印、连续打印、文字补正；

18、字库支持：中文、英文标准字库，可升级；

19、视窗识别：标签粘贴时，能自动检测并识别采血管原有标签，保留采血视窗及刻度；

20、适用范围：适用于大、中、小型医院病区、门诊分散采血点、急诊、体检中心、急救中心、独立实验室等；

21、安装要求：方便桌面布置，占用空间小，布置灵活（面积0.1平米左右）。

（二）软件部分

- 信息接口：可支持访问数据库、视图、访问中间表、webservice、文本文件、xml等多种方式的接口；

- 信息流程：按照医院把控等级可启用存储过程，对接HIS、LIS信息系统，形成双向、闭环通讯；

- 数据安全：通过医院内部网络无缝对接LIS、HIS信息系统，确保患者信息的安全性、准确性；

- 统计报表：设备软件上实时显示当天及当月的采血人数及采血管用量并可汇总形成工作量报表；

- 回执单打印功能：可通过第二信息打印，打印患者的采血回执单；

- 通道设置：各通道放置的采血管颜色，可根据科室用量、需要不同，随意设置；

- 条码补打功能：可灵活选择补打方式，包括：重新贴管补打和仅补打条码功能；

- 保留采血视窗及刻度：每种颜色采血管独立参数设置，确保保留的采血刻度准确性、稳定性；

- 操作提示：对各类操作均有故障预警提醒功能，杜绝各类误操作导致的设备问题；

- 采血管按照患者分类：提示下一患者打印信息，自动按照床号、人名或住院号等规则排列分类；

- 信息记录：设备操作、信息打印提示，数据库连接等，实时记录，并写进程序日志；

- 采血管检测：自动检测通道有无采血管，并自动切换下一通道；

- 一键智能打印，软件后台运行，数据自动下载，无需界面切换;

14、列表方式显示数据，一键清除，单项信息标记等可根据需要自由编辑数据