医用耳温计规格要求

品牌：伟伦 PRO6000

1、国家二类以上医疗器械注册证，通过耳腔热辐射来测量并显示人体核心体温，测量结果准确、可靠，市场口碑良好。

2、注册证含耳温套，耳温套质量可靠，当用于同一个病人时，耳温套可以重复使用或酒精消毒后重复使用。

3、测量快速，测量时间≤3秒。

4、温度显示范围20 °C - 42.2 °C，分辨率0.1 °C，试验准确性±0.2 °C。

5、具有探头预加热功能，测量前探头会预加热至35°C左右，减少温度测量误差，提高测量效率，同时提高病人测量时耳道舒适度，减少病人（特别是小儿病人）的抵触行为。

6、尽可能大的液晶显示屏幕，测量时可以直接观察测量结果。

7、温度补偿功能，利用多个传感器测量多个点位的温度，根据探头位置放置的深浅进行温度补偿计算。

8、工作温度范围≥10.0 °C - 40.0 °C，操作湿度< 95%（非冷凝），存储温度范围≥–25 °C - 55 °C，存储湿度≥15–95%（非冷凝）。

9、自动关机功能，10秒内未操作自动关机。

10、体温计内置自带体温套≥20个，方便携带。

11、内存回顾功能，可读取测量记录。

12、节能省电，两节AA碱性电池支持≥1000 次测量。

13、小巧便携，体积≤20cm×5cm×4cm，重量≤120g。

14、可升级兼容院内急诊分诊系统、HIS系统，体温测量结果直接上传电子病历，实现无纸化病历。

15、计时器功能，60秒计时显示，辅助校正测量时间、滴注计时、脉搏测量等。