- AED体外除颤器询价要求

- 商务、技术参数偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求： |  |
| 1.1. | 采购AED体外除颤器一台 |  |
| 二 | 功能要求及技术参数： |  |
| 2.1. | 整机重量（含电池）≤2.3Kg |  |
| 2.2. | 设备具备便携把手，具备高便携性 |  |
| ★2.3. | 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m 跌落冲击 |  |
| ★2.4. | 防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别 IP55 |  |
| ★2.5. | 工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至 少能工作 60 分钟 |  |
| 2.6. | 1.1.6 工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。 |  |
| 2.7. | 1.1.7 工作海拔高度（大气压力）范围：-381m～+4575m.（57.0kPa～106.2kPa） |  |
| 2.8. | 采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行 自动补偿 |  |
| ★2.9. | 输出能量：成人最大能量可支持 360J |  |
| ★2.10. | 从开机到 200J 放电准备就绪用时＜7s |  |
| 2.11. | 类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错 误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用 AED 过程中不得散落。 |  |
| ★2.12. | 保修期： 3 年。 |  |
| 2.13. | 在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢 救效率 |  |
| 2.14. | 电极片上具有电极片粘贴方式指示图 |  |
| 2.15. | 具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示 |  |
| 2.16. | 可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 |  |
| 2.17. | 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人 的衣物、粘贴电极片。 |  |
| 2.18. | 适合环境下，电池待机寿命不少于 5 年 |  |
| 2.19. | 至少可支持 300 次 200J 除颤治疗或 190 次 360J 除颤治疗 |  |
| 2.20 | 可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续 30 分钟工作 时间和至少 10 次 200J 除颤充放电 |  |
| 2.21 | 设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境 下使用 |  |
| 2.22 | 提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求 |  |
| 2.23 | 支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、 除颤能量和 CPR 按压模式 |  |
| 2.24 | CPR 按压模式支持配置 30:2、15:2 和仅按压模式 |  |
| 2.25 | 在 CPR 仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示 |  |
| 2.26 | 存储容量：设备的内部存储容量不小于 1GB，可存储不少于 1000 份自检报告 |  |
| 2.27 | 具备录音功能，可保存 60 分钟抢救现场录音 |  |
| 2.28 | 数据存储：可存储 ECG 波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救 时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 |  |
| 2.29 | 支持 USB 接口，可通过外部 USB 闪存设备导出抢救记录数据 |  |
| 2.30 | 设备支持用户自检和设备自检功能 |  |
| 2.31 | 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 |  |
| 2.32 | 提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态 |  |
| 2.33 | 支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的 状态 |  |
| 2.34 | 配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南等。 |  |
| 三 | 安装验收 |  |
| 3.1 | 安装地点：医院指定科室； |  |
| 3.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装； |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 3.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 3.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。 |  |
| 四 | 其他要求 |  |
| 4.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供医疗器械注册证及注册登记表 |  |
| 4.2 | 厂家承诺过保后先维修再付款 |  |
| 4.3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 4.4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 4.5 | 软件终身免费升级 |  |
| 4.6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 4.7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |

- 二、我院正式合同版本

温州市中医院医疗设备采购合同

合同编号：

甲方（采购单位）：温州市中医院

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及         项目(招标编号:      )（以下简称“项目”）招标文件、中标供应商投标文件、项目采购协议，或入围承诺书，甲乙双方经协商一致，签署本合同。

- 一、货物内容及合同价格

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 配置要求 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价大写: 元整 小写：￥ |  |  |  |  |  |

金额单位：元

注：1、商品型号、数量、配置要求及使用单位地址等详见附件清单

2、以上合同总价包含货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。

二、技术资料

- 1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

- 2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

三、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

四、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收质量保证金并追究乙方的违约责任。

六、质保期和质保金

- 1、质保期为    年。（自交货验收合格之日起计）

- 2、质保金：无

七、交货期、交货方式及交货地点

- 1、交货期：合同签订后   个工作日

- 2、交货方式：按甲方指定地点送货上门

- 3、交货地点：浙江省温州市鹿城区南汇街道六虹桥路蛟尾路9号

八、货款支付

甲方按以下第   种方式支付乙方合同价款。

1、一次性支付：

本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后 3 个月内，甲方向乙方支付全部合同价款。

2、分期支付：

- （1）甲方应于本合同生效后 /个工作日内向乙方支付合同总价款的 /%作为预付款，计¥ /元（大写 /元整）；

- （2）全部货物验收合格后 /个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的 /%，计¥ /元（大写 /元整）。

- 3、若乙方为中小企业：在合同签订生效以及具备实施条件后，乙方须向甲方提交与预付款等额的“预付款保函”（合同预付款为合同金额的30%）。甲方收到“预付款保函”后7个工作日内支付预付款；待（每批）货物验收合格后，乙方开具合同货物全额发票，甲方在收到全额发票后3个月内支付至100%合同货款。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保证及售后服务

- 1、乙方保证本合同中所供应的商品是最新生产的符合国家技术规格和质量标准的出厂原装的合格产品。如发生所供商品与合同不符，甲方（采购单位）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 4、上述的货物在质保期内免费保修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。乙方应当在甲方通知维修后2日内到达货物所在地进行维修。

十一、调试和验收

- 1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。货到后，甲方需在二十个工作日内验收（质量等隐蔽瑕疵除外）。

- 2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

- 5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十二、货物包装

- 1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

十三、违约责任

- 1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 百分之五 违约金。

- 2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日 万分之五 向乙方支付违约金。

- 3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 千分之六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期   10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物，但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

- 1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，双方协商后，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 3、不可抗力事件延续 120天以上，双方可以通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十六、合同生效及其它

- 1、本合同经甲、乙双方签字并加盖单位公章后生效。

- 2、招标文件、投标文件、项目采购协议或入围承诺书与本合同具有同等法律效力。如前述各项文件之间约定不一致的，应以最新签署的文件内容为准。

- 3、本合同未尽事宜，以招投标文件为准。

- 4、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具有同等法律效力。

- 5、附件设备配置清单系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 温州市中医院		               乙方（盖章）：

地址：温州市六虹桥路蛟尾路9号                   地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：    年    月    日                    签字日期：    年   月   日

设备配置清单

| 序号 | 品牌 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |

廉洁购销合同

甲方：温州市中医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构各类购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的“清廉医院”购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》等相关法规要求，约定购销包括但不限于药品、设备、耗材、维保等货物或服务。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）及《关于印发医疗机构工作人员廉洁从业九项准则的通知》（国卫医发〔2021〕37号）相关规定处理。

八、本合同作为购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                    法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

年   月   日                              年   月  日