- 显微镜询价要求

- 项目基本情况：

采购显微镜一台，预算3万元。

- 商务、技术参数偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求：显微镜 1台 |  |
| 1.1. | 该产品由显微镜主机一个、摄像头一个、软件一套等组成。 |  |
| 1.2. | 产品适用范围：可用于中药所显微鉴别。 |  |
| 二 | 功能要求及技术参数： |  |
| 2.1. | 光学系统： NIS45无限远光学系统；可实现明场、暗场、相衬、荧光、简易偏光等观察方式； |  |
| 2.2. | 放大倍数：40X-1000X |  |
| 2.3. | 照明系统：1W LED临界照明，提供50000小时的长寿命，耗电较少。同时减少蓝光，保留了样品的生动颜色。内置式非球面聚光透镜可以使图像在整个视场内获得明亮、均匀的照明。提供国家专利证书； |  |
| 2.4. | 调焦系统：低手位粗微同轴调焦机构，粗调张力环可根据个人喜好随意调节；载物台设有上限位装置，锁定后即可避免物镜与标本的意外碰触，从而防止损伤标本和物镜； |  |
| 2.5. | 目镜筒：内置一体化数码铰链式镜筒、内置500万像素，分辨率2592X1944，USB2.0输出，带正版ScopeImage9.0图像软件，提供国家版权局出具的软件著作权登记证书，曝光/白平衡/对比度等调节，图像拍照、录像、测量；镜筒倾角30º，360º可旋转，超大瞳距47-78mm，超大瞳距调节范围47-78mm，镜筒前部可向上旋转180度以提升眼点水平高度，适合不同瞳距宽度的用户都能舒适使用。 |  |
| 2.6. | 超大视野目镜：高眼点目镜，10X/22mm，GREEN显微镜在10X目镜 下实现22mm的宽视场范围，观察内容更全面，样本观察更快速。目镜采用无畸变设计，杜绝视场边缘发虚，出现杂色光圈等现象；操作者可戴眼镜直接操作，避免摘取眼镜的繁琐；接口Φ30mm. |  |
| 2.7. | 聚光镜：插入式阿贝聚光镜，NA1.25，GREEN提供适用于明场、暗场、相衬的通用聚光镜，通过暗场插板和相衬插板实现观察方式快速切换。相衬和暗场插板4X-100X通用，使用简单、快捷。数值孔径：1.25（孔径光阑位置标识对应物镜放大倍率相应的数值），便于得到高分辨率、高对比度的图像。 |  |
| 2.8. | 物镜转换器：内向式五孔转换器，带有机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承，转换器周圈橡皮带有凸楞。 |  |
| 2.9. | 无限远平场消色差物镜：物镜均防霉处理， （1）4X平场消色差物镜，数值孔径为0.10，工作距离：20.6mm； （2）10X平场消色差物镜，数值孔径为0.25，工作距离：18mm； （3）长工作距离40X平场消色差物镜，数值孔径为0.65，工作距离达到：1.5mm，当100X物镜转换时，避免残余的香柏油和水对40X物镜的侵蚀（能解决实际使用操作中的很大日常损耗）； （4）100X平场消色差物镜，数值孔径为1.25，工作距离：0.2mm； |  |
| 2.10. | 机械载物台：机械载物台：硬质氧化耐磨载物台，不会产生划痕，双层矩形机械工作平台；超大面积：230mm×150mm，移动范围达到 78X54mm；，双切片夹，同步带设计，没有齿条的伸出，防止划伤手。 |  |
| 三 | 安装验收 |  |
| 3.1 | 安装地点：医院指定科室； |  |
| 3.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装； |  |
| 3.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 3.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。 |  |
| 3.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运、必要时的安全性能检测费等）由供方负责提供。 |  |
| 四 | 售后服务 |  |
| 4.1 | 免费保修：设备验收合格后保修≥2年，期间免一切维修费用； |  |
| 五 | 其他要求 |  |
| 5.1 | 属于医疗器械管理范围的产品必须提供医疗器械注册证及注册登记表 |  |
| 5.2 | 厂家承诺提供设备免费保修期（含消耗品、易损品、维修配件、人工服务等）≥ 2年。提供过保后年保价格， |  |
| 5.3 | 操作手册、维修手册：提供操作手册、维修手册各一套 |  |
| 5.4 | 培训：提供临床应用操作培训,并提供临床资料(培训ppt、考核试题) |  |
| 5.5 | 软件终身免费升级 |  |
| 5.6 | 付款方式:验收合格后90工作日内付款，投标商开具单张发票限额必须大于投标单台设备价格 |  |
| 5.7 | 投标商提供的设备必须在距投标当日10个月内生产 |  |