- 温州市中医院污水在线监测系统维保项目采购文件

一、项目概况

- 项目名称：温州市中医院污水在线监测系统维保

采购方式：公开遴选（非政府采购）

预算金额：50000元/年

二、项目维保设施清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备品牌 | 型号规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主要设备 |  |  |  |  |
| 1 | COD在线监测分析仪 | 1 | 安徽皖仪 | WS1501 |  |
| 2 | 氨氮在线监测分析仪 | 1 | 安徽皖仪 | WS1503 |  |
| 3 | AB桶水质超标留样器 | 1 | 安徽皖仪 | WS1801 |  |
| 4 | 数据采集传输仪 | 1 | 广州博控自动化 | K37A |  |
| 5 | PH分析仪 | 1 | 杭州联测 | SIN-PH6.3 |  |
| 6 | 超声波明渠流量计 | 1 | 南京欧卡 | UTL-B |  |
| 二 | 配套设备及材料 |  |  |  |  |
| 1 | 在线监测附属设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 数据采集传输仪机柜 | 1 | 竟成环保 | JC-SCG |  |
| 1.2 | 稳压器 | 1 | 德力西 | TND-5000 |  |
| 1.3 | 自吸泵 | 1 | 新界 | TW36-450F |  |
| 1.4 | 管材 | 1 | 国标 | DN20、DN30等 |  |
| 2 | 门禁及视频监控系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 智能枪型摄像机 | 1 | 海康威视 | DS系列 |  |
| 2.2 | 智能球型摄像机 | 2 | 海康威视 | DS系列 |  |
| 2.3 | 千兆网络交换机 | 1 | 光为视讯 | 8口 |  |
| 2.4 | 卡片发卡器 | 1 | 国标 | 配套 |  |
| 2.5 | 开门按钮 | 1 | 国标 | 配套 |  |
| 2.6 | 单门磁力锁 | 1 | 海康威视 | DS-K4H250SC |  |
| 2.7 | 磁力锁支架 | 1 | 海康威视 | DS-K4H250C-LZ |  |
| 2.8 | 门禁备用电源箱 | 1 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 |  |
| 2.9 | 门控安全模块 | 1 | 海康威视 | DS-K2M060 |  |
| 2.10 | 人脸识别一体机 | 1 | 海康威视 | DS-K1T671M |  |
| 2.11 | 监控机柜 | 1 | 竟成环保 | JC-LDG |  |
| 2.12 | 壁装球机支架 | 2 | 海康威视 | DS-1602ZJ-H |  |
| 2.13 | PVC管、网络线缆、电源线等 | 1 | 国标 | 按需 |  |
| 3 | 存储系统 |  |  |  |  |
| 3.1 | 硬盘录像机 | 1 | 海康威视 | DS-7908N-K4 |  |
| 3.2 | 监控机硬盘 | 4 | 西数 | 4TB |  |
| 3.3 | UPS主机（门禁用） | 1 | SANTKE | C1KS |  |
| 4 | UPS不间断电源 |  |  |  |  |
| 4.1 | 蓄电池（门禁用） | 3 | 雷仕顿 | 12V38ah |  |
| 4.2 | 电池柜（门禁用） | 1 | 雷仕顿 | 548*223*250 |  |
| 4.3 | UPS主机（监控用） | 1 | SANTKE | C1KS |  |
| 4.4 | 蓄电池（监控用） | 3 | 雷仕顿 | 12V100ah |  |
| 4.5 | 电池柜（监控用） | 1 | 雷仕顿 | 598*433*350 |  |

注：上表中的“设备品牌”和“型号规格”为原已有的设备品牌和仪器型号。

三、项目主要内容及要求

1、项目主要内容

根据《污染源自动监控设施运行管理办法》、《全省污染源在线监测系统运行维护实施方案》、《浙江省污染源在线监测系统运行管理实施细则》等国家、省、市环保局相关技术规范及地环保局认可的运行方案及国家环保部、浙江省环保局针对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、清洗、标定、维修等工作，以确认系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据上传至环保行政管理部门。

2、维护要求

2.1 乙方根据省、市环保局的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行、保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求，并建立符合环保部门要求的运行维护技术档案。

2.2 每月四次定期对仪器进行维护、清洗、检修、更换试剂等工作，保证仪器的正常稳定运行，每月一次对仪器进行标定、校验。严格按要求对系统进行运维、保养、更换试剂、更换易耗配件、更换正常损坏件，建立运行维护技术档案。

2.3 若系统仪器出现故障，乙方须在2个小时内响应，6小时内到达现场，24小时内恢复有关方并使仪器设备正常运行。24小时内不能恢复的，应使用备用整机，并应得到当地环保部门的同意。

2.4 在接受该系统的运行维护管理后，承担因该系统运行不正常引起的维修、仪器零部件更换等相应责任与费用，但不承担下列原因造成的责任：

2.4.1 不可抗力；

2.4.2 甲方（包括第三人）人为损坏或其它行为造成。

2.5 设备备件和零部件维修更换（含配件）均由供应商负责。

2.6 委托具有资质的第三方检测机构，定期完成在线监测设备运行维护的比对工作，废水比对一月一次。

2.7 运营维护人员需按每半年编写运营维护报告提交采购人，报告需整体概括运营维护的工作，包括仪器的日常维护、仪器易损件的更换、仪器故障的处理的情况等。

2.8 本系统产生的废液应按危险废物处置管理要求，由中标方负责处理。

3、运行考核

采购人组织开展运维管理和质控考核，运维单位运维达不到要求的，扣减相应的运维费。按半年度对项目进行考核：

- 3.1 考核内容：运行维护服务绩效每季度检查一次，每半年考核一次。考核主要包括故障处理，备件更换，数据传输以及运行维护的内容。

- 3.2 考核标准：

- ①运维单位有下列情形之一的，按照运维合同规定，扣除当期运维费。

a）非网络原因导致的监测数据传输中断，未在24小时内解决的。扣除当期运维费用的2%。

b）拖延、阻碍、拒绝质量检查的。扣除当期运维费用的2%。

c）未按要求开展运行维护，导致系统非正常运行的。根据实际情况扣除当期运维费用的2%-5%。

②因运维不当导致仪器损毁的，运维单位应依运维合同的约定，承担相应责任。并根据实际情况扣除当期运维费用的2%-10%。

四、项目服务期

自合同签订之日起计一年，经采购人确认可续签合同一年。

五、付款方式

每半年通过考核后，甲方按半年度支付中标价的50%，甲方在收到发票后二个月内进

行支付。

- 六、定标方法

- 1、确定中标候选人

- 1.1由评标委员会确定中标候选人。

- 1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

- 2、确定中标人

- 2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

- 3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 七、评分细则

- 1、技术分的评定（30分)（权值30%）

- 各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

- 2、商务标（报价）70分（权值70%）

- 满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

- 1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分70分；

- 2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

- 报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

- 3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、附件

1、技术评分：满分30分

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 提供2022年1月1日以来温州地区污水在线监测系统运维合同，提供一份得2分；该项最多得6分（以合同落款公章为准，同一单位不累计得分，提供复印件并加盖公章）。 | - 6 |
| 2 | 设备维保组织实施方案 | 根据投标人的详细维保组织实施计划：包括工作规范和操作规程、维修保养规程、日常维护及日常维护记录（式样）、故障处理分析及预防和应急措施、部件更换策略及流程、运营维护报告内容等进行综合比较打分（0-18分）。 A档：18-12分；B档：12-6分；C档：6-0分 | - 18 |
| 3 | 售后服务 | 根据投标人的服务网点与招标人的距离和服务的及时性等进行综合比较打分（0-6分）。（提供证明文件的复印件并加盖公章。） | - 6 |

- 商务（价格）评分：满分70分

### 报价一览表

项目名称：温州市中医院污水在线监测系统维保

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院污水在线监测系统维保 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、设备与信息平台的对接、必要的备件费、运输、维护、调试、技术协助、培训及售后服务、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：